# Основные рекомендации по уходу за инструментом “Falcon”во время и после его использования.

# О наших инструментах

Инструментарий “Falcon” производится из высоколегированной нержавеющей хирургической стали, в соответствии с жесткими  требованиями ISO и CE. Каждый инструмент собирается вручную и тщательно проверяется. Логотип “Falcon” это максимальное соответствие ваших требований, предъявляемых к инструментам, и гарантия его качества.

Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 10000 различных позиций для любого профиля медицины.

Поскольку весь инструментарий производится вручную, то его размеры могут слегка варьировать. Производство инструмента постоянно совершенствуется в соответствии с самыми современными требованиями, появлением  новых методов хирургических вмешательств, материалов, из которого он изготовляется, и способов его производства.

Инструментарий изготовляется с не отсвечивающей поверхностью (матовый или ярко отполированный). На каждый инструмент при помощи лазера наносится логотип “Falcon”, с его отличительным кодом и номером лота производства. Инициалы покупателя или название клиники могут быть нанесены по заказу клиента.

Мы благодарны Вам за выбор инструментария  FALCON.

# Уход и хранение стандартных инструментов

Нержавеющая сталь считается идеальным материалом для производства хирургических инструментов. Тем не менее, ошибочно считать, что она совсем не поддается коррозии.

Если инструменты сразу после их использования тщательно не вычищены  и полностью не просушены, то концентрация воды или остатки химикатов (таких как бария или алюминия хлорид, брамин иудина) приведут к образованию пятен, отложений камня или выемок.

Обработка инструментов сильными моющими  средствами, стальными абразивами или щетками также может привести к повреждению их поверхности. Сухожаровая стерилизация свыше 160’C может повлиять на их прочность, а быстрое охлаждение может привести к поломке.

Что касается методики чистки инструмента, то кремальеры всех зажимов должны быть раскрыты, а суставные соединения должны смазываться после сушки любым водным раствором, а не маслом.

Сушить инструменты необходимо только в раскрытом виде.

Твердосплавные инструменты должны обрабатываться отдельно от другого инструментария. Весь мягко-металлический  хромированный или посеребренный инструмент должен обрабатываться в соответствии с требованиями,  предъявленными по уходу за ним.

Лечебные учреждения могут несколько лет не волноваться за качество инструментов “Falcon”, если они использовались по назначению. Пожалуйста, запомните: инструменты из нержавеющей стали  сохраняют свои свойства только при обеспечении правильного ухода.

Для получения максимального эффекта необходимо соблюдать следующие рекомендации, которые дали хорошие результаты на практике:

- Инструменты во время операции должны использоваться исключительно по своему  прямому предназначению. Смешанное использование инструмента приведет к повреждениям, которые, как правило, не исправимы.  Например: зажим, предназначенный для гемостаза,  используемый, как зажим для трубок может быстро выйти из строя и  сломаться.

- Некоторые высоко коррозийные растворы могут привести к серьезному повреждению инструмента изготовленного из нержавеющей стали, несмотря на его инертную защитную поверхность. Инструменты запрещается погружать в Гидрохлорную кислоту, Вода regia, раствор серной кислоты, Иодин,  или  хлорид железа.

А так же запрещается использовать для обработки:

| Алюминиум хлорид (Aluminum chloride) Бариум хлорид (Barium chloride) Бихлорид ртути (Bichloride of mercury) Карболовую кислоту (Carbolic acid) Кальциум хлорид (Calcium chloride) Dakin’s растворы (Dakin’s solution) Хлорно-лимонную кислоту (Chlorinated lime) | Хлорид железа (Ferrous Chloride) Ртутный хлорид (Mercury chloride) Тиоцинат кальция (Potassium thiocyanate) Перманганат калия (Potassium permanganate) Содиум гипохлорид (sodium hypochlorite) Олово хлорид (Stannous chloride) |
| --- | --- |

В случае контакта с вышеперечисленными растворами инструменты необходимо немедленно тщательно ополоснуть.

- Необходимо обязательно ополаскивать инструменты, соприкасавшиеся  с кровью и солевыми растворами до того, как они высохнут.  Для этого инструменты необходимо погрузить в ванночку со стерильной дистиллированной водой сразу же после их использования.

- Суставная часть инструментов должна оставаться чистой и свободной от инородных тел. Накопление субстанций в этой части приведет инструмент к внезапной поломке.

- По возможности при чистке, стерилизации и полоскании инструментов важно использовать те растворы, кислотность которых  составляет pH > 10. Вместо обычной воды, лучше использовать дистиллированную воду, так как она свободна от многих примесей присутствующих в обычной воде. Эти примеси сами по себе образуют пятна, а при взаимодействии с некоторыми моющими веществами, могут образовывать солевые отложения на инструментах.

- При ручной обработке, следует избегать использования стальной шерсти, проволочных щеток и высоко абразивных моющих средств. Они могут повредить защитную поверхность инструментов, что в свою очередь приведет к  их коррозии. Используйте только мягкие пластиковые щетки. Чистка будет наиболее эффективна  раствором,  состоящим из дистиллированной воды и нейтрального моющего средства.  Раствор  РН > 10 использовать после полоскания инструмента в дистиллированной воде.

- Весьма эффективно использование ультразвуковой чистки.  При этом избегайте перегрузки ванночки и всегда используйте моющее средство, предназначенное для использования с данным оборудованием в рекомендованных пропорциях. Чтобы  удалить скопившиеся частицы, инструмент нужно тщательно прополоскать  после ультразвуковой чистки.

- Всегда следуйте инструкциям производителя при использовании автоматических моек-дезинфекторов. Используйте только свободное полоскание и не превышайте предписанные интервалы времени. Высоко – мыльное моющее средство может вычистить эффективно, но всегда оставляет остатки на инструменте.

- Перед тем, как инструменты будут уложены на хранение, они должны быть тщательно просушены. Остатки влаги, особенно в замках суставов могут привести к коррозии, которая постепенно  ослабит инструмент и приведет к его поломке во время использования. Наиболее эффективный метод сушки инструментов – в сухо-горяче-воздушных камерах.

10. Рекомендовано использование водно-солевого инструментального лубриканта. Он  позволяет суставным частям инструмента двигаться свободно и помогает защитить их внутренние поверхности от минеральных отложений. Ультразвуковая чистка удаляет все лубриканты,  поэтому процедура обработки лубрикантом должна  проводиться  после ультразвуковой  чистки и перед автоклавированием.

11. Уделяйте внимание защите тонких рабочих концов и режущих частей инструментов  на всех этапах его обработки.  Нельзя класть тяжелые предметы на легко сгибаемые и полые инструменты.

12. Осмотр также является важной составляющей  эксплуатации инструмента. Инструменты, нуждающиеся в ремонте, не будут правильно работать  при хирургической операции, и поломка может произойти в любой момент. Изношенные кремальеры, утерянные дужки и затупившиеся кончики могут быть отремонтированы по разумной цене.

# Пятна и налет

Общая проблема любых инструментов это покрытие пятнами или налётом. Почти во всех случаях эти проблемы возникают в результате отложения минералов на поверхности инструмента. Использование новых технологий во время процедур чистки и стерилизации предотвратят большинство возникающих пятен. Тем не менее, они будут иногда возникать, и исчезать сами по себе. Следующий раздел описывает различные проблемы с инструментами, которые могут возникнуть в лечебных учреждениях:

Коричневые пятна - Моющие средства, содержащие полифосфаты, могут растворять медные элементы в стерилизаторе. Это приводит к тому, что медь осаждается на инструмент из-за электролизной реакции. Лечебное учреждение может попробовать другое моющее средство или проверить используемую концентрацию. Как правило, тускло голубые или коричневые пятна это просто создающееся окисление на поверхности. Эта пленка безвредна и вообще, защитит инструмент от серьёзной коррозии.

Голубые пятна - Всегда результат применения холодной стерилизации. Важно готовить раствор в точных пропорциях и своевременно его менять. Может возникнуть серьёзная коррозия, если раствор используется дольше, чем рекомендовано производителем. Использование дистиллированной воды и средств, подавляющих ржавчину, помогут замедлить изменение цвета.

Черные пятна - Могут быть результатом контакта с нашатырным спиртом. Многие чистящие средства содержат аммиак, и он останется на инструментах, несмотря на полоскания. Черные пятна могут также появиться в результате остатков амина в пару автоклавов. Растворы, содержащие амины, часто используются для чистки автоклавов. Чтобы удалить остатки аминов из системы автоклава, необходимо произвести дополнительный цикл обработки автоклава дистиллированной водой.

Светлые и темные пятна - Являются результатом медленного выпаривания конденсата воды на инструментах. Минеральные составляющие воды всегда останутся на инструменте. Использование дистиллированной воды при процедурах стерилизации  поможет избежать возникновения таких осадочных пятен. Также, важно следовать специальным рекомендациям производителя по использованию автоклава. Пятна могут появиться, например, если двери автоклава будут открыты до момента полной остановки вентиляции пара. Дополнительной причиной появления пятен могут быть остатки упаковки инструментов. Во время процедур мойки важно чтобы все моющие средства были тщательно отмыты, и чтобы последнее полоскание в упаковке было между pH 6.8 и 7.0. Это воспрепятствует образованию пятен при паровой стерилизации.

Ржавчина - по определению не может возникнуть на инструментах изготовленных из высоколегированной нержавеющей хирургической стали. То что кажется ржавчиной, как правило, осадок органического материала в суставных частях или минеральные остатки, припекшиеся на поверхностях инструмента: например, скопление железа превратится в металлическую пленку на инструменте. Это не брак в инструменте, и может быть предотвращено только применением дистиллированной или деминерализованной воды, и при использовании этой воды  для обработки инструмента.

# Заключение

Наиболее эффективный метод избежания проблем с инструментом - это предотвращение их возникновения. Использование дистиллированной воды, тщательная предварительная очистка, использование нейтральных pH=7 растворов, следование инструкциям производителя, визуальный осмотр - все вместе помогут сохранить инструменты в отличном состоянии и косметически чистыми от беспокоящих пятен. Важно действовать сразу по факту возникновения проблемы. Задержка усложнит проблему, и приведет к неисправимым повреждениям.